无创呼吸机技术参数

一、原装进口；适用病人：成人、儿童 (≥20 kg)

二、*通气模式：平均容量保证压力支持 (AVAPS)、持续气道正压 (CPAP)、双水平正压通气自主/备用模式 (BiPAPS/T)、压力控制通气 (PCV)

三、参数设置：

3.1、*C-Flex：关闭,，1 到 3级

3.2、CPAP：2-25cmH2O

3.3、IPAP：4-40cmH2O、EPAP：4-25cmH2O

3.4、吸气时间：0.3s-3s

3.5、Max P（AVAPS模式下最大IPAP）：6-40cmH2O

Min P（AVAPS模式下最小IPAP）：5-30cmH2O

3.6、*吸入氧浓度调节（FiO2）：21%-100%，调节精度1%

3.7、延迟上升时间（Ramptime）：关闭，5-45min

3.8、Rate（呼吸频率）：4-60BPM；Rise（上升时间）：1-5级

3.9、*全自动吸气触发和吸气切换灵敏度调节（Auto-Trak）

3.10、平均容量保证压力支持（AVAPS）目标潮气量设定：200-2000ml

四、病人数据（监测参数）：

4.1、病人数据窗口：呼吸相/触发指示自主，时控，呼气吸气峰压PIP 0 到 50 cmH2O

*病人/全部漏气量     0 到 200 l/min BTPS

病人触发比例        0 到 100%

呼吸频度            0 到 90 BPM

Ti/Ttot             0 到 91%

分钟通气量          0 到 99.0 l/min BTPS

潮气量              0 到 3000 ml BTPS

4.2、波形窗口：P波形               0 到 50 cmH2O

V波形              -240 到 240 l/min BTPS

V 波形              0 到 3000 ml BTPS

五、报警：Hi Rate (高呼吸频率报警)      5 到 90 BPM

Lo Rate (低呼吸频率报警)      1 到 89 BPM

Hi VT (高潮气量报警)          200 到 2500 ml

Lo VT (低潮气量报警)   关闭到 1500 ml

HIP (高吸气压力报警) 5 到 50 cmH2O

LIP (低吸气压力报警) 关闭, 1 到 40 cmH2O

Lo VE (l低分钟通气量报警) 关闭, 0.1 到99 l/min

LIP T (低吸气压力延迟时间)5 到 60 s

六、工作环境：

6.1、温度：运行温度          +5 到 +40 ºC

贮存温度          -20 到 +50 ºC

6.2、相对湿度：运行15 到 95%   贮存10 到 95%

6.3、压力：运行和贮存        79.9 到 101.1 kPa(600 to 765 mmHg)

6.4、海拔：运行和贮存        -51 到 1951 米 (-167 to 6400 ft)

七、电源：

7.1、外部电源：交流电压100 到 240 伏 交流频率50 到 60 Hz

交流功率300 VA

7.2 电池：额定电压 14.4 伏  电池容量11.5 Ah

充电电压 +16.9 V 最大值正常状态下可使用6小时

八、其他：

8.1、*不小于12英寸的彩色全触摸屏

8.2、流量范围：-24-240L/min

8.3、内置锂电池