临潭县第二人民医院医疗设备

采购项目

招 标 文 件

招标编号：GSCQ-GN2019-GK04

招标方式：公开招标

采购单位：临潭县第二人民医院

代理机构：甘肃长青招标代理有限公司

甘肃长青招标代理有限公司编制

2019年8月20日

目   录

投标须知前附表………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6

一、总  则……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

二、投标须知…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

2.1 招标…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

2.2 投标…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2.3 开标…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………16

2.4 合同的授予………………………………………………………………………………………………………………….………………………………16

三、澄清和质疑…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….17

3.1对招标文件的澄清和质疑……………………………………………………………………………………………………………………17

3.2对招标过程和拟中标结果的质疑…………………………………………………………………………………………………….18

3.3澄清或质疑不予受理的情况………………………………………………………………………………………………………………19

四、货物需求及主要参数…………………………………………………………………………………………………………………………………………19

4.1货物需求及主要参数…………………………………………………………………………………………………………………………………19

4.2供货期限及交货地点…………………………………………………………………………………………………………………………………35

五、技术要求……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

5.1总体要求…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

5.2销售服务和技术支持的要求…………………………………………………………………………………………………………………35

六、评标原则及办法…………………………………………………………………………………………………………………………………………………37

6.1评标工作中的原则及组织……………………………………………………………………………………………………………………37

6.2评标内容及标准…………………………………………………………………………………………………………………………………………38

6.3评标的程序和方法……………………………………………………………………………………………………………………………………39

6.4评审委员会的职责及中标供应商的确定…………………………………………………………………………………41

6.5废标……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………42

6.6无效投标…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………43

七、附件……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………45

附件1、合同格式…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………46

附件2、开标信封封面格式……………………………………………………………………………………………………………………………………51

附件3、开标一览表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………52

附件4、投标函格式……………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

附件5、生产厂家授权函格式………………………………………………………………………………………………………………………………54

附件6、法人授权函格式…………………………………………………………………………………………………………………………………………55

附件7、投标报价表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………56

附件8、技术偏离表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………57

附件9、公司业绩一览表…………………………………………………………………………………………………………………………………………58

附件10、优惠条件承诺书…………………………………………………………………………………………………………………………………………59

附件11、 售后服务承诺………………………………………………………………………………………………………………………………………………60

附件12、 投标人认为有必要提交的其他相关证明材料……………………………………………………………………………61

临潭县第二人民医院医疗设备采购项目

公开招标公告

甘肃长青招标代理有限公司受临潭县第二人民医院的委托,对其医疗设备采购项目以公开招标方式进行采购,欢迎具备相应资格的供应商前来参加。

1、招标编号：GSCQ-GN2019-GK04

2、采购预算：166.49万元

3、采购内容：

|  | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态血压监测仪 | 4台 |  |
| 2 | LED光疗仪 | 1台 |  |
| 3 | 麻醉机 | 1台 |  |
| 4 | 多参数监护仪 | 3台 |  |
| 5 | 呼吸机 | 2台 |  |
| 6 | 除颤监护仪 | 3台 | 进口产品 |
| 7 | 动态心电图工作站 | 1套 |  |
| 8 | 脉动真空蒸汽灭菌器 | 1台 |  |
| 9 | 医用超声波清洗机 | 1台 |  |
| 10 | 医用纯水机参数 | 1台 |  |
| 11 | 医用干燥柜 | 1台 |  |

（具体参数及要求详见招标文件）。

4、供应商资格要求（必须是合法有效经过年检审核的资格证明文件）

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有中国境内注册的独立法人资格，有完善的质量保证体系；

（2）须提供企业法人营业执照副本复印件、国家和地方税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；

（前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的，则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本）

（3）法定代表人身份证（正、反面复印件加盖公章）、被授权人身份证（正、反面复印件加盖公章）、法人授权委托书（原件）；

（4）供应商必须具有医疗器械生产许可证或经营许可证或第二、三类医疗器械经营备案凭证复印件加盖公章（原件备查）；

（5）供应商须提供本公司开户许可证（复印件加盖公章，原件备查）；

（6）投标供应商须为未被列入“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单，方可参加本项目的投标（以报名成功后在“信用中国”网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

（7）不接受联合体投标；

5、获取招标文件时间

2019年8月22日至2019年8月28日，每日00:00：00-23:59:59,登陆甘南州公共资源交易网在线免费获取（ http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn）。获取人须准确填写投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息，如填写信息有误，对其产生的不利因素由投标人自行承担（招标文件获取后投标资格不能转让）。

注：投标人在投标文件递交截止时间前应主动登陆甘肃政府采购网或甘南藏族自治州公共资源交易网，以便及时了解相关投标信息和补充信息。如因未主动登陆网站而未获取相关信息，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

6、投标文件递交时间和地点

2019年9月10日15时50分之前送达甘南州公共资源交易中心一楼开标厅（甘南州住建局北楼一楼）。招标人将拒绝接受在投标文件递交截止时间后递交的投标文件。

7、开标时间及地点

2019年9月10日15 时50分在甘南州公共资源交易中心一楼开标厅开标，届时将邀请政府采购监督管理等有关部门人员、采购人及投标人法定代表或授权代表出席开标会议。

8、信息注册须知

潜在投标人登录甘南州公共资源电子交易系统有两种方式自主选择:

- 用户名+密码+手机短信验证码的登录方式（网上免费注册

交易主体信息，审核通过后即可登录，网址：（ http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn））,全流程免费；

- 持有数字证书的登录方式（网上免费注册交易主体信息后

携带相关资料到甘南州公共资源交易中心技术信息管理科办理或到甘肃省公共资源交易局办理，网址：（ http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn））；

9、项目联系人姓名及电话

（1）采购单位：临潭县第二人民医院

联 系 人：黎永胜

联系电话：17389403866

（2）代理机构：甘肃长青招标代理有限公司

联 系 人：胡玉环

联系电话：15730913496

（3）监督部门：临潭县财政局政府采购办公室

联系电话：0941-3122472

10、投标保证金缴纳账户

收 款 人：临潭县第二人民医院

开户银行：农行临潭县支行新城分理处

账 户：2736 8301 0400 00018

甘肃长青招标代理有限公司

2019年8月20日

投标须知前附表

| 序号 | 内容说明与要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合说明： - 项目名称：临潭县第二人民医院医疗设备采购项目 （2）内 容： 序号; 设备名称; 数量; 备注. 1; 动态血压监测仪; 4台. 2; LED光疗仪; 1台. 3; 麻醉机; 1台. 4; 多参数监护仪; 3台. 5; 呼吸机; 2台. 6; 除颤监护仪; 3台; 进口产品. 7; 动态心电图工作站; 1套. 8; 脉动真空蒸汽灭菌器; 1台. 9; 医用超声波清洗机; 1台. 10; 医用纯水机参数; 1台. 11; 医用干燥柜; 1台. （详见货物需求及主要技术参数） （3）预算金额166.49万元 （4）交货时间：临潭县第二人民医院指定时间 （5）交货地点：临潭县第二人民医院指定地点 |
| 2 | 采购方（需方）： （1）单位名称：临潭县第二人民医院 （2）联 系 人：黎永胜 （3）联系电话：17389403866 |  |  |
| 3 | 招标人： （1）单位名称：甘肃长青招标代理有限公司 （2）联 系 人：胡玉环 （3）联系电话：15730913496 （4）地 址：甘南州合作市干休所2号楼1单元111室 |  |  |
| 4 | 提交答疑截止时间 |  | 2019年8月30日15时50分（北京时间） |
| 5 | 答疑回复截止时间 |  | 2019年9月5日 15 时50分（北京时间） |
| 6 | 投标保证金 |  | 人民币：￥30000（叁万元整 ） |
| 7 | 缴纳投标保证金截止时间 |  | 2019年9月9日下午 16 时 30 分（北京时间） |
| 8 | 收 款 人：临潭县第二人民医院 开户银行：农行临潭县支行新城分理处 账 户：2736 8301 0400 00018 缴纳方式:电汇、转账或网银转账 ※ 投标保证金必须从投标单位基本账户以银行转账、电汇或网银转账的方式一次性提交，且投标保证金缴纳单位名称必须与投标人报名登记时的名称完全一致，不得以分公司、办事处、个人账户或其他机构缴纳。如果投标单位基本账户被冻结，需出具冻结单位的冻结文书和投标单位的一般账户，报行政监管部门认可后，方可从投标单位的一般账户提交（本单位不接受以现金存入方式缴纳的投标保证金）。 ※ 投标人须在开标前1个工作日16:30之前，将投标保证金从单位基本账户电汇、转账或网银转账到临潭县第二人民医院专用账户，转账、电汇或网银转账时，投标单位须在“用途、备注或附言”栏内备注“XXX项目投标保证金”，投标保证金缴纳单均需采购人确认（开具收据或加盖采购单位财务专用章），开标前由我公司核验投标保证金缴纳情况，若投标保证金未到账，则其投标文件不予接受，开标时由交易中心工作人员核验投标保证金缴纳单，若投标保证金未到账，则视为无效投标。 注：各投标单位要充分考虑汇款和到账所需时间，以及发现问题后采取补救措施所需时间，确保投标保证金在规定时间内到账。投标保证金未能在规定时间内到达指定账户的，导致投标无效等后果由投标单位自行承担。 |  |  |
| 9 | 递交投标文件截止时间 | 2019年9月10日15时50分（北京时间） |  |
| 10 | 开标时间 | 2019年9月10日15时50分（北京时间） |  |
| 11 | 中标结果公告期限 | 中标公告发布之日起一个工作日 |  |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起三十日内 |  |
| 13 | 投标保证金的退还 | 中标通知书发出后五个工作日内(中标候选人除外)退还保证金 |  |
| 14 | 投标有效期 | 90天 |  |
| 15 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份 |  |
| 16 | 评标方法 | 综合评分法 |  |
| 17 | 项目联系人 | 胡玉环 |  |
| 18 | 联系电话 | 15730913496 |  |
| 19 | 招标公告发布媒体 | 甘肃政府采购网、甘南藏族自治州公共资源交易网 |  |

一、总  则

1．1招标文件涉及术语的内涵及解释

1)“医药采购当事人”是指在医药采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”或“需方”是指依法提出招标项目进行招标的法人或其他组织（本项目“采购人”是指临潭县第二人民医院）。

3)“采购代理机构”（以下简称“代理机构”）是指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织（本项目“代理机构”是指甘肃长青招标代理有限公司）。

4)“投标人”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5)“供应商”是指已按照招标公告要求获取了招标文件，并向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

6)“招标文件”是指由招标代理机构发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向招标代理机构提交的全部文件。

8)“采购文件”是指包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评标报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。

9)“货物”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定须向采购人提供的各种形态和种类的物品、货物、设备等。

10)“安装”是指投标人中标后按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有仪器设备安装的完备性、稳定性和安全性负责。

11)“服务”是指投标人中标后根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

12)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

二、投标须知

2.1招标

2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到招标管理机构批准，现通过招标来择优选定货物、服务的供货商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求；投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。

投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效。

2.1.2 招标文件的修改与补充

投标截止日期15天前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，招标文件的修改书将构成招标文件的一部分。

招标文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有获取招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对招标文件修改的知晓，也将视为对修改内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究或由于其他原因，招标人可决定是否延长投标文件递交截止时间和推迟开标时间，并将此变更通知每个投标人。

2.2投标

2.2.1 投标综合要求及说明

1)投标人对投标货物性能的描述因欠缺或漏报而影响对投标人投标文件的评比，不利后果由投标人承担；

2)投标人在投标文件中所列出的所有货物均视为包含在投标项目以及报价中；

3)投标人在本次采购项目中所提供的货物对于招标文件中的技术参数要求必须满足，并提供生产厂家的授权文件，必须符合国家相关规定的要求，否则视为无效投标；

4)招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一规定的，有权宣布投标程序和结果无效，在涉标的公证性与违法问题的调查或检查中，中标供应人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人也有权宣布中标结果视同无效。招标人同时报备同级财政部门确认，并对投、中标人的损失不承担任何责任；

5)采购人可视投标品目价格情况适当增加或减少采购数量，并保留拆包或取消采购某些品目的权力。

6)投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人和需方均无义务和责任承担这些费用。

7)本次投标不接受联合体投标。

2.2.2 投标文件的制作

投标人须按招标文件的要求制作投标文件，制作投标文件份数为：正本(1份)、副本(4份)。制作投标文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册，在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。

1)目录

2)投标函

3)法人授权函

4)生产厂家授权函

5)开标一览表

6)投标人资质证明文件

7)投标报价表

8)技术偏离表

9)公司业绩一览表

10)优惠条件承诺书

11)售后服务承诺

12)投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

2.2.3 投标报价

此次投标报价须标明各品目报价及合计报价，否则视为无效投标。投标价格应包括招标文件规定的完成通过合同验收并正常运转所必需的有关设计、生产、运输、安装、集成、调试、培训、维修、技术支持和服务等所有卖方的全部责任和义务，以及可合理推断的责任和业务。除非招标文件另有规定，投标报价应包括所需货物保险、税金、运输、装卸、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

投标价格采用唯一价格（即每种货物和服务只允许有一个报价），不得为某一范围价格。

投标货币：人民币。

2.2.4 投标有效期

投标文件在正式递交日期起90日内有效。

2.2.5 投标保证金

投标保证金数额及缴纳方式：

1)投标人将投标保证金（人民币：￥ 30000.00 （叁万元整 ）；于2019年9月9日下午16:30(以到账时间为准)之前递交到临潭县第二人民医院指定账户，逾期不再受理。

对于未能按要求缴纳投标保证金的，招标人将视为非实质性响应招标文件的要求而予以拒绝，即视为对招标文件未响应。

2)投标保证金可以电汇、转账或网银转账的方式提交；

收 款 人：临潭县第二人民医院

开户银行：农行临潭县支行新城分理处

账 户：2736 8301 0400 00018

※ 投标人须在开标前1个工作日16:30之前，将投标保证金从单位基本账户电汇、转账或网银转账到临潭县第二人民医院专用账户，转账、电汇或网银转账时，投标单位须在“用途、备注或附言”栏内备注“XXX项目投标保证金”，投标保证金缴纳单均需采购人确认（开具收据或加盖采购单位财务专用章），开标前由我公司核验投标保证金缴纳情况，若投标保证金未到账，则其投标文件不予接受，开标时由交易中心工作人员核验投标保证金缴纳单，若投标保证金未到账，则视为无效投标。

注：各投标单位要充分考虑汇款和到账所需时间，以及发现问题后采取补救措施所需时间，确保投标保证金在规定时间内到账。投标保证金未能在规定时间内到达指定账户的，导致投标无效等后果由投标单位自行承担。

1)在投标文件递交截止时间后撤回其投标文件的；

2)中标后无正当理由或未能在规定期限内与采购单位签订供货合同的；

2.2.6 投标文件的份数和签署

投标人应编制正本(1份)、副本(4份)的投标文件，并明确标明“正本”和“副本”字样。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章，投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖公章。

2.2.7 投标文件格式

招标文件提供的规定格式见附件l—12

2.2.8 投标文件的密封

投标人应将投标文件正、副本一并密封包装（密封条上加盖投标单位公章及标注“密封”字样），并在信封上标明“项目名称”、“采购编号”、“投标人名称（盖章）”、“法定代表人或被授权人（签字）”、“详细地址”、“邮政编码”、“联系电话”和“请勿于2019年9月10日15时50分之前启封！”(盖骑缝章)的提示警句等。如果外层包封没有按上述规定密封并加注标志，将被视为无效投标，且招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。

为方便招标人唱标，投标人请将由投标人法定代表人或被授权人签字、加盖投标人公章的开标一览表(格式见附件3)与投标保证金汇款底单（复印件加盖单位公章）密封于信封内，与投标文件同时分别递交(该信封格式见附件2)。

2.2.9 投标文件的递交

投标文件应在投标截止时间【即：2019年9月10日15时50分(北京时间)】之前送达开标地点。招标人将拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

2.2.10 投标截止时间

投标截止时间为2019年9月10日  15 时 50分(北京时间)

2.2.11 投标文件的修改与撤回

投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，

以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。

投标人的修改或撤回通知，应单独密封在一个信封中，在信封上注明“修改”或“撤回”的字样。同时，信封上还须按投标文件的密封要求加写标志。

2.3开标

招标人将于2019年9月10日15时50分(北京时间)，在甘南藏族自治州公共资源交易中心一楼开标厅举行开标会议，投标人的法定代表人或授权代表人必须参加开标会议。

开标会议在有关监督部门的监督下，由招标人组织并主持，对投标文件进行检查，除投标截止时间前递交合格撤回通知的投标文件不予开封外，将检查投标文件是否符合招标文件的密封要求。

开标后，将由招标人按照递交投标文件的顺序公开宣读有效投标人的投标报价表中的所有内容，以及招标人认为必要的其它内容。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。

* 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

公开开标后，直到向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等均不得向投标人及与投标无关的其他人透露。

2.4合同的授予

2.4.1 中标通知书

招标人根据评标委员会的评议结果，公布中标结果，该结果将做为正式中标或签订供货合同的凭据。招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在该通知书发出之日起三十日内，中标人应与采购方签订供货合同。

2.4.2 合同的授予原则

招标人将把合同授予经评标委员会评议推荐，在法定公告时间后，收到中标通知书的投标人。若因中标人违约或因不可抗力等原因不能被授予合同，则合同将授予排序在该投标人之后的下一个投标人。

招标人保留在签订合同时调整方案需求和变动所购设备或材料数量的权力。

2.4.3 合同的签署

中标人按中标通知书中规定的时间和地点，在招标代理机构的组织下，由法定代表人或被授权人与采购人签订合同。采购人与中标人是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和中标供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的原则处罚并办理。若中标人不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可取消其中标资格并没收其投标保证金。

三、澄清和质疑

3.1对招标文件的澄清和质疑

投标人应尽早获取招标文件，若对招标文件有疑问需要澄清或质疑，须在获取招标文件开始之日起7个工作日内向招标人以书面形式递交澄清或质疑函（原件），并登记备案。由法定代表人递交澄清或质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交澄清或质疑函时，还须提供法人澄清或质疑授权函（原件）及被授权澄清或质疑人的身份证复印件，上述资料均需加盖公章。

招标人在投标截止日前五天根据澄清或质疑函的具体内容相应作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的将以书面形式通知提出澄清或质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公布。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。对于未在投标文件中对修改内容做实质性响应的，对其产生的不利因素由未确认者自行承担。

3.2 对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向招标人递交质疑函(原件)，并登记备案。由法定代表人递交质疑函时，须有法定代表人签字及提供法定代表人身份证复印件；由非法定代表人递交质疑函时，还须提供法人质疑授权函(原件)及被授权质疑人的身份证复印件，上述资料均须加盖公章。

招标人应在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。作出答复的以书面形式通知递交质疑的投标人和其他有关投标人，或在甘肃政府采购网上予以公告。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向招标人回函确认。未确认情况应当视为对质疑答复的知晓，也将视为对质疑答复内容接受的默认。

3.3 澄清或质疑不予受理的情况

未按上述规定递交澄清或质疑函的，将视为无效澄清或质疑，对于口头、电话、邮件、传真件、电子邮件等方式进行澄清或质疑的也将视为无效澄清或质疑，招标人将不予受理且不再另行通知，由此产生的影响由投标人自行承担。

四、货物需求及主要参数

4.1货物需求及主要技术参数

品目1     动态血压监测仪

检测原理：示波法

3.加压方式：智能拟合加压，自动调整为适当的加压高度

4.监测时间：大于72小时

5.测量范围：收缩压：60-280mmHg，舒张压：40-160mmHg，脉率：30-200bpm，

6.压力显示范围：0-299mmHg

※7.测量精度：压力：±2mmHg   脉搏：±5%（提供检测报告）

8.袖带：扇形袖带，规格:200-350mm,配更换袖带布。

9.安全系统：超压保护：压力超过约300mmHg时，电磁阀打开；急停保护：测量时，可按下M按钮时快速释放压力；

10.测量模式：自动测量模式：自动表测量(6个测量间隔和测量频率)、手动间隔、自动间隔。自动补测（3分钟）。支持手动插入测量。

11.数据端口：标准USB2.0数据接口

12.电池：2×LR6（AA）型碱性电池

13.测量环境：+10℃-+40℃，低于85%RH（室内湿度）

14.储存环境：-20℃-+55℃，低于95%RH（室内湿度）

15.尺寸：70（W）×98（D）×26（H）mm

16.重量：105g，含电池153g

17.软件：全中文的分析软件：设置记录盒；预览、可打印报告（自动生成数据汇总报告、趋势图、柱状图、饼图、数据列表等）。

※18.产品认证：计量器具型式批准认证、CE认证、rohs认证、ISO认证、软件著作权

※19.临床验证：经CFDA注册临床机构验证。

品目2   LED光疗仪

光源材料： 多芯片集成大功率半导体固态光源

※输出波长： 红光630nm  蓝光465nm

※最大光功率密度 ： 输出窗口离照射部位50mm处光功率密度：红光≥300mw/cm2  蓝光≥300mw/cm2  混合光≥600mw/cm2

输出光功率：≥60W

治疗仪定时时间范围：1min～99min连续可调 ；步距1min；

操作面板：8寸液晶触摸屏

照射面积：≥300cm2  冷

却方式：强制风冷

医疗器械管理分类：II类管理设备；电气安全 ：I类B型应用移动设备

制动装置 ：治疗仪的脚轮中有2个脚轮带有制动装置

最大输入功耗 500VA

工作环境： 1.5℃～40℃；2.相对湿度：≤80%。3.大气压力： 70kPa～106kPa

4.使用电源电压：AC220V±22V，频率：50Hz±1Hz。

整机噪声： 不大于70d

售后服务： 开通400全国服务热线 全国设立30个办事处

品目3    麻醉机

一、组成及特点

1、工作模式：气动电控，循环紧闭、半紧闭、半开放。

※2、呼吸机：内置大于8英寸彩色液晶显示屏，具有中英文显示界面，显示多种波形，全参数反馈患者呼吸信息。

※3、金属模块化呼吸回路，完全解决高温消毒下气密闭性问题。

4、停电支持功能，交流电断电时，自动转换为备用电，有效延长手术时间，备用电供电时间不少于120分钟。

5、环保机架，结构精密，机型设计精美。

6、采用上升式风箱，便于观察回路漏气情况。

7、配备成人、儿童一体化风箱，使用范围更为广泛。

8、具有开机自检功能，传感器自动校正系统，故障排查系统。

9、防错误设置功能，避免术中因误操作而产生的医患纠纷。

10、配备独立吸氧系统。

二、麻醉机主机

1、流量计：02、N2O、Air高精度五管流量计，具有氧气、笑气比例控制装置，确保氧气浓度不小于21 %；

02： 0.1 L／Min ～ 10 L／Min

N2O：0.1 L／Min ～ 10 L／Min

Air： 0.1 L／Min ～ 10 L／Min

2、氧气不足，笑气自动截断。

3、快速供氧流量：25～75 L/min。

4、气源压力：

02：0.32 MPa～0.6 MPa；

N2O：0.32 MPa～0.6 MPa；

Air：0.32 MPa～0.6MPa。

5、氧气供应压力过低时有不少于7秒的报警音响。

三、麻醉呼吸机

※1、通气模式：IPPV、SIPPV、VCV（容量）、PCV（压力）、IMV、SIMV、PEEP、Manu、Sigh。

※2、潮气量范围：0 mL ～ 1500 mL。

※3、呼吸频率：1 ～ 100 bpm。

※4、吸呼比：8：1 ～ 1：10。

5、压力限制调节范围：1 kPa ～ 8 kPa。

6、流速触发调节范围：1-30 LPM。

7、压力控制：在PCV模式下使用，压力控制范围0.5 - 7 kPa。

8、压力上升时间：在PCV模式下使用，压力上升时间范围0.1-2.0秒。

9、电子调节PEEP范围：0 kPa ～ 2.0 kPa。

10、电子调节吸气触发压范围：－1 ～ 2 kPa。

11、叹息：70 ～ 120可调，吸气时间为不小于设定值的1.5倍。

12、呼吸机系统顺应性：≤ 30 mL／kPa。

13、IMV频率：1 ～ 20次／Min。

14、吸气坪台：0 ～ 1 秒。

15、氧浓度监测：21 ～ 100 ％。

16、最大安全压力：≤ 12.5 kPa。

17、参数监测：分钟通气量、潮气量、总呼吸频率、自主吸气频率、气道压力、气道阻力、氧浓度、肺顺应性、系统电源等。

18、报警参数：气道压力上、下限，潮气量超限，无潮气量输出，窒息，氧浓度上、下限，交流电源故障，电池电量低等报警；

19、气道峰压报警：气道峰压上限报警值调节范围1 ～ 8.0 kPa，气道峰压上升到报警值时立即报警；气道峰压下限报警值0 ～ 7.0 kPa，呼吸机气道峰压下降到报警值并持续4 ～15秒时报警，此报警为高优先级报警。

20、潮气量报警：潮气量上限报警值调节范围 50 ～ 2000 mL,潮气量下限报警值的调节范围 50 ～ 1800 mL，此报警为中优先级报警。

21、波形显示：压力时间（P－T）、流速时间（F－T）、压力容积环（P－V）、流速容积环（F－V）。

四、配置

※1、挥发器：标配双罐，七氟醚、异氟醚挥发器各一只，具有流量、温度和压力自动补偿功能。

2、挥发器的麻醉气体浓度调节范围：0 ～ 5%，最小可调刻度为0.2%。

※3、配备国际先进的旋转一体式钠石灰罐，钠石灰罐可徒手快速更换，并能耐134℃高温。

4、采用进口压差式流量传感器，精确稳定；进口呼吸控制阀，稳定可靠，反应时间短。

5、整机气密性好，气阻极小，易于消毒，先进稳定的进口APL阀装置，适合低流量和超低流量麻醉。

品目4  多参数监护仪

心电（ECG）、呼吸(RESP)、无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、双通道体温(TEMP)

二、显示

1.屏幕尺寸：10.4英寸彩色显示屏，分辨率：800×600

2.※支持同屏显示11道波形

3.可根据医护人员临床观察需要自由组合4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式等

三、数据存储、回顾

支持机内存储＞7G数据,1G存储空间的数据存储量如下：

1.90小时连续参数数据

2.至少68000组NIBP数据

3.至少4500组生理报警事件

4.至少4500组心律失常事件

5.90小时全息波形

6.具备USB数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

四、性能特点

1.※标配触摸屏，使操作更加便捷，提高医护人员的工作效率

2.具备触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

3.支持七道心电波形同屏显示、心电波形级联

4.※心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

5.※共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB

6.※ST段分析功能：在强滤波、监护、弱滤波模式下，均支持进行ST段分析，保证各类病人监护安全

7.标配一体式挂床提手，便于转运监护时挂床安装

8.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护

9.具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

10.支持选配条形码扫描枪，方便快速录入病人信息

11.具有护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

12.声光双重三级报警

13.※技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色，有利于医护人员远距离辨识报警情况（2个独立的报警指示灯）

14.可在同一界面设置所有参数的报警上下限，有效提高医护人员的工作效率

15.内含NIBP防尘阀设计，减少气路障碍，有效延长泵使用寿命，提高测量准确性

16.标配可拆卸充电锂电池，具有RJ-45网络口、辅助输出接口、VGA外接显示器接口、USB口、防盗锁孔、电源线卡扣（防止电源脱落）

17.通过CE认证

18.公司通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证

品目5   呼吸机

类    型： 气动电控。

显 示 屏： 10．4寸液晶屏

电    池： 锂电池，可供电大于2小时。

呼吸模式： 有创通气：VCV，VCV +Sigh ，PCV，PRVC，SIMV+VCV，SIMV+PCV，SIMV+PRVC

，SPONT（CPAP/PSV），BIPAP，APRV

无创通气

4、图形显示： 波形：压力-时间，流速-时间，容量-时间 ，压力-容积环，流速-容积环

※5、备用电池为锂电池（提供证明文件）

6、呼气保持和吸气保持功能

7、手动吸气： 在呼气相内按住此键时，呼吸机自动触发一次吸气。

※8、冻结  ：    按下此键后，波形停止刷新，再次按下激活。

9、键盘锁：    锁定键盘，防止误操作。

※10、呼气阀加热：蒸发呼气水汽，保证呼气潮气量测量的准确性；

※11、标配外置空气压缩机,体积小（体积≤570mm*535mm*480mm），需提供注册证，与主机为同一品牌。

※12、 生产厂家为国家级高新技术企业，整机拥有CE认证；

※13、为国内知名品牌。

二、主要设置参数

※1、潮 气 量：  范围：20～2500 mL；

2、吸气时间： 范围：0.1～12 s；

3、屏气时间： 范围：0～50%（相对于吸气时间）；

※4、压力触发： 范围：(PEEP-20cmH2O)～PEEP 0 cmH2O；

流速触发： 范围：1～20 L/min；

5、PEEP/CPAP： 范围：0～50 cmH2O；

6、压力支持：  范围：0～70 cmH2O；

7、压力控制： 范围：5～70 cmH2O；

8、氧 浓 度： 范围：21～100%；

※9、纯氧通气： 纯氧通气2min。

10、窒息时间：  范围：15~60s

主要监测参数

1、吸气潮气量：     范围：0～4000 mL；

呼气潮气量：     范围：0～4000 mL；

2、分钟通气量：        范围：0～40 L/min；

自主分钟通气量： 范围：0～40 L/min；

3、吸呼比监测：        范围：10:1~1:10

4、自主呼吸频率：     范围：0～40 bpm；

总计呼吸频率：     范围：0～100 bpm；

5、气道峰压    ：      范围：0～80 cmH2O；

6、平均气道压力：     范围：0～80 cmH2O；

吸气平台压力：     范围：0～80 cmH2O；

最小气道压  ：     范围：-20～80 cmH2O；

吸入氧浓度  ：     范围：21％～100％；

※顺 应 性 ：     范围：0～150mL/cmH2O；

气道阻力 ：         范围：0～50 cmH2O/(L/S)；

呼气末正压：      范围：0～50 cmH2O；

※RSBI（浅快呼吸指数）；0~800次/分/升

Autopeep（内源性PEEP）;

报警功能参数

呼气潮气量 高 20～2500 mL；

低 OFF，00～2490 mL；

分钟通气量 高 1～99 L；

低 0～98 L；

氧浓度     高 22～100%；

低 21～99%；

气道压力 高 1～80 cmH2O；

低 0～79 cmH2O；

呼吸频率 高 1～100 次/分；

低 0～99 次/分；

其他安全报警要求：

持续气道压力高报警、窒息报警、 氧气不足报警、空气不足报警

交流电故障报警 、电池电量低报警、电池电量耗尽报警

报警静音计时、报警音量5级可调；报警日志；

品目6    除颤监护仪

※原装进口

除颤器：

能量等级：

※手动：最大能量≤200焦耳,可在除颤手柄上直接选择能量，除颤手柄不分左右极。

※波形：5 Khz的两阶段脉冲波－多脉冲双相波(Multipulse Biowave®)

能量选择：手动除颤、体内除颤通过手柄上的旋钮或软键选择

除颤模式：异步、同步

监护：

※屏幕：10.4寸高亮度彩色液晶显示屏

参数显示：状态栏 ＋ 多达12道心电波形 ＋ 除颤窗口显示时间、释放的电击次数、选择 的能量、操作模式、AED文本信息或起搏窗口 ＋ 测量值（ECG、SpO2、NIBP和CO2）＋ 功能键

显示波形：ECG、SpO2、CO2

趋势：所有参数24小时图形和列表数据

输入：CF级，标配4导病人导联线（可选配10导病人导联线，监护12导心电）

导联：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V1-V6

打印机：

热敏打印机：

打印纸：折叠纸，宽度80毫米

打印通道：3道

操作模式：手动或自动

打印输出：波形、测量值、事件、趋势、日期和时间、报警、除颤测试

报警：

系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机及存储器

生理报警：心电、无创血压、血氧饱和度、呼气末二氧化碳

技术报警：所有参数

电源：

交流电源：100 ~ 240V， 50/60Hz

外接直流电源：9 ~ 48V

电池：一块内置电池和一块可拆卸的电池（选配）－电池类型：Li/ion，10.8V，4.3Ah

电池续航时间：一块电池可独立工作3小时

※电池满电除颤次数：一块充满电后的电池可进行190次最高能量除颤

充电时间：1小时内充电至80%电量

电池电量控制：屏幕显示电池充电和放电信息

存储器：

容量：可记录45分钟心电波形和500个事件（工作时间、电击次数、电击日期和时间）

体外起搏：（选配）

SpO2 Masimo（选配）：

NIBP（选配）：

CO2（选配）：

通讯：

串行链接：通过GSM或以太网（选配）传输10秒12导心电图至SEMA数据管理系统

以太网：软件更新、数据传输

USB：U盘（读取SAED存储、读取趋势数据），软件更新

模拟：QRS触发、1个通道心电图、远程报警

环境条件：

防护等级：CF型，体外除颤为BF型

温度：-30 ~ 50℃（运输/存储）

0 ~50℃（操作）

大气压力：500 ~ 1060 hPa

相对湿度：30 ~ 95%（无凝集）

尺寸：289mm×177mm×271mm（高×宽×厚）

重量：5.3公斤（含内置电池和除颤手柄）

品目7   动态心电图工作站

一、产品内容：

※一拖四动态心电图工作站

二、采集盒：

1.1外形精巧，体积小，重量仅50克，方便受检者佩戴

1.2存储方式及容量mircoSD卡存储，容量≥1G

※1.3采集盒为彩色屏幕显示波形，可以查看电极连接情况及病人信息。

1.4具有事件按钮，可以准确记录事件发生的时间

1.5灵活的数据传输方式，同时支持microSD卡拔插方式和USB2.0高速直接数据读取方式

※1.6记录盒IPX7等级防水，深度不超过1米的水下浸泡30分钟

三、信号处理

2.1频率响应：0.05～60Hz

2.2输入阻抗：≥20MΩ

2.3输入回路电流：≤0.1uA

2.4噪声电平：≤50μVp-p

※2.5极化电压：±300mV 共模抑制比（CMRR）：≥100dB  采样率： 128、256、512、1024Hz四种可选（提供证明文件）

2.7时间常数：≥3.2s

2.8增益： 0.5、1、2

2.9记录通道：12通道

2.11 A/D转换精度：8、12、14、16、18位可调

2.12起搏检测：多通道同时检测

四、软件要求

3.1 软件同时兼容3/12导联记录盒

3.2 根据用户需要，配置软件界面工作流程功能。

3.3 心电波形自学习功能，实现模板高效匹配。

3.4 可同屏显示主模板、子模板、心拍，使操作的心拍显示一目了然，无需来回切换页面即可完成模板编辑。

3.5 模板心拍类型≥20种, 使用户更方便对心搏类型进行定义。

3.6 软件对记录的所有动态心电图数据的ST段变化进行统计总结，显示ST段变化的趋势，     ST测量不准确时，可以进行ST段重分析。

3.7 可快速的查找各个时间点心电图和ST段变化，可修改/添加ST事件。

3.8具有散点图，叠加图，直方图及散点图+叠加图等4种图形分析功能，且同屏可显示Lorenz散点图、时间散点图、小时散点图，并逆向回放实时心电波形。

3.9 具备起搏脉冲检测功能，起搏器分析种类≥16种。

3.10心率变异分析：从R-R间期散点图、时域趋势图、频域趋势图、时域趋势表、频域趋势表、长时程心率变异、心率变异三维图七方面进行分析，分析全面到位。

3.11 具有专门的房扑、房颤分析功能及心率震荡分析功能，可以预测心梗患者的死亡危险。

3.12 支持双屏同步分析功能。

五、电源

4.1 仅需要一节7号（AAA）电池就可以实现24小时数据监测

4.2电源管理，电池欠压检测提示，长时间空闲状态或记录结束30分钟后将自动关闭电源，节约电池电量，防止电池漏液。

六、产品认证：

5.1 QRS波检测准确性通过AHA\MIT\NST国际数据库的测试

5.2产品通过欧盟CE认证,FDA认证以及ISO13485、ISO9001质量体系认证

5.3公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

品目8   脉动真空蒸汽灭菌器

1.采用微电脑自动控制技术，触摸式按键，操作简单

2.温度、时间、压力等灭菌信息动态显示，行程结束时系统自动蜂鸣提示；

3.内置多个程序，有B-D测试盒真空检测程序；

※4.内置水环真空泵，三次脉动真空，真空度高，真空度高达-0.090MPa，空气排出更彻底；

5.汽水内循环无排放，环保节能，无污染；

6.可选配打印机，方便对灭菌过程的记录和检测；

7.具有自检功能，故障自动报警并显示错误代码；

※8.有多重安全保护措施：液位和防干烧保护、超压自动泄压、超温自动切断加热电源；

9.设计压力：0.27MPa;

10.工作温度：134℃；

11.舱体材料：304不锈钢；

※12.容积：90L；

13.电源：220V，7Kw；

14.外形尺寸：1132*714*875mm；

15.0.22μm细菌空气过滤器，保证进入的空气为无菌空气，避免再次污染；

16.转柄式门开关，更易手持旋转，操作方便省力；

17.内室电解抛光处理，表面光洁，防止生锈、腐蚀；

18.严格的焊接工艺保证和时效处理，保证灭菌器的主体质量可靠。

品目9   医用超声波清洗机

1.适用范围:主要适用于医院内径活检钳、手术刀、止血钳、镊子、抽吸装置、麻醉管道、输液器、瓶子、瓷制品、各种口腔科器械、测压器等污染性器械的大批量、高洁度的清洗。

2.外形尺寸:≤480mm（深）*820mm（宽）*870mm（高）材质:机器所有板金件采用厚304不锈钢材料，激光切割、数控折弯加工而成，产品美观，耐清洗擦拭，不易生锈。

3.开门方式:手动翻转门。

4.快速管路设计:U型排水管路排水泵，排水时间《=4min管路除配有电磁阀排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进酶、进油的蠕动泵，从而保证了进酶的精确。

5.液晶显示屏：4寸大屏液晶屏显示丰富的信息，包括但不限于进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；具有报警信息显示功能。

6.功能：超声清洗功能。

7.超声功率：功率≤600W，并在40％-100％范围内可调，能够满足不同清洗对象。

品目10   医用纯水机参数

1.适用范围：适医院消毒供应中心用水（可与各类清洗设备、高压灭菌设备配套使用）、药剂室制剂、手术室、口腔科、实验室及其他纯水使用科室。

2.工作电源：380V  50Hz

3.安全装置：具有高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置。

4.自动反渗透膜清洗以及膜消毒功能：具有自动膜清洗和膜消毒功能延长了反渗透膜适用寿命。

※5.在线监测功能：水质在线监测报警功能，当产水水质高于设定值，设备自动运行水质调节功能，可直接与消毒清洗设备和取水点对接使用，提供实物图片盖公司鲜章。

6.全自动前处理装置：实行再生、反洗、冲洗等工作完全自动化运行，无需人工帮助。

※7.设计及选型：可根据客户要求和场地实际情况进行设计，提供生产厂家公开发行彩页资料及第三方省级检查报告盖公司鲜章。

※8.控制系统：采用性能稳定单片机为核心，数码管显示电导率，该控制系统智能化程度极高，可自动控制整个设备进行自动化控制，真正实现再生、冲洗、反冲、过滤、反渗透、制水、对膜冲洗进行全自动完成。对程序运行中的每一个的膜冲洗时间、开机冲洗时间进行设置。

品目11    医用干燥柜

1.适用范围：医院中心供应室、手术室和其它需要物品干燥的部门。

2.工作电源：～380V ，3N，50HZ。

3.工作电流：最大20A。

4.干燥时间：600秒-6000秒大范围自由设置。

5.定时和计时功能：到达设定时间后，仪器自动停止工作并报鸣提示，并打印干燥参数。

6.结构材料：干燥柜柜体都采用304优质不锈钢，具有隔热夹层，有效防止热量损耗。

7.安全装置：具有超温保护、风机运行检测、风机延时停机、总电源漏电断路器等各种安全装置。

※8.智能化操作：操作程序采用智能化软件、液晶显示屏，内置针对不同器械设置的不同程序，各运行参数可调，操作灵活方便；运行过程中全自动控制、一键式操作；多种干燥方式可选择，满足医院不同器械的干燥需求。

9.产品具有计算机软件著作权登记证书，并提供证书。

4.2 供货期限及交货地点

供货期限：国产产品于签订供货合同之日起30日内供完所有货物，进口产品于签订供货合同之日起90日内供完所有货物，

交货地点：临潭县第二人民医院指定地点

五、技术要求

5.1 总体要求

1)投标人应就其所提供的设备提供总体性说明；

2）投标报价应包含完成招标文件规定的全部内容所需的全部费用；

3)中标品种合同期内按中标价供货；如涉及国家发改委及政府价格下调品种，需依据国家发改委及政府价格进行相应下调；

4)投标的产品质量和包装质量均应符合国家规定的质量标准及相关质量要求；

5)供货产品的包装、说明书和标签应符合国家相关规定；

6)投标人中标后所提供的产品必须确保最新生产批号，不得提供即将过期的产品；

7)中标产品需随货提供产品的相关合格证件；

8）对于投标人中标后提供的产品达不到以上所述，招标方有权单方拒绝按招标量购进，取消其以后投标资格，并保留追诉权利。

5.2销售服务和技术支持的要求：

5.2.1 售前保障

1）中标供应商应向采购人和直接使用人提供设备所需的房间布局，防护设备，温度、湿度的要求，电源供应要求、操作人员的基本素质要求等；

2）培训：设备到达临潭县第二人民医院指定的交货地点后，由采购单方规定培训时间，供应商对设备的具体使用人员免费进行集中培训，时间至少为2天。

5.2.2 售后服务

1）设备到达临潭县第二人民医院指定的交货地点后，由供应商联系工程师对其进行现场安装、调试，由已参加培训的技术人员在工程师的指导下进行设备操作。

2）供应商主动向采购人及有关技术人员提供关于正确使用设备的指导。

3）供应商要保证设备的正常运行，设备保修期限要求为1年。在保修期内，如有任何质量问题，联系供应商后，供应商应及时联系工程师对设备进行免费维修，保证设备能够正常使用。售后服务不能达到承诺要求，延误使用的，将记入甘南州招标采购不良记录，在以后的招标中取消其投标资格。

4）在保修期内接收到设备发生故障的通知，要求在4个小时内作出响应，48个小时内赶到现场解决问题；

5）每6个月，要求派遣责任工程师巡访客户，做一些日常维护保养工作，并与采购人有关技术人员交流设备使用的相关事宜；

6）在保修期后设备配件损坏，保证全部配件以出厂价提供给用户，双方协商保修期过后的维修方式，尽最大力度支持用户自身的维护，以减轻用户的负担。

六、评标原则及办法

6.1 评标工作中的原则及组织

6.1.1 原则

招标人根据《中华人民共和国政府采购法》组建评标委员会，评标委员会成员应坚持“公开、公平、公正”的宗旨，认真细致地做好评标工作。

1)评审小组成员人数不少于5人，为单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二；

2)评审小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任；

3)评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、招标（成交）候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

6.1.2 组织

1)评标委员会：由采购人代表和从医药采购评标专家库随机抽取的专家组成评标委员会。评标委员会根据招标文件要求负责投标文件的商务审核和技术评价；

2)招标人：由甘南藏族自治州公共资源交易中心医药采购科及代理机构工作人员组成，负责招标文件的制作，对外联系，开标、评标的会务工作，整理并向评标小组分发招标文件、投标文件；做好投标开标和评标会议记录；对评标过程中的原始文件进行归档；随时印发需要的文件资料，对各种咨询函件及档案文件的统收统发；负责对评审委员会推荐的拟中标结果进行审核；

3)监督部门：由政府采购监督管理部门、审计部门、本中心监督科等有关监督部门人员组成，根据国家有关法律、法规及招标文件的规定，对整个评标过程进行监督，保证评标的公正性，防止违法行为的产生。

6.2 评标内容及标准

评审委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件签署是否合格、投标文件的总体编排是否有序。

招标人将组织评审委员会审查投标文件是否完整，审查投标人提供的资格证明文件，评估投标人的财务、技术和生产能力。如果评审

委员会认定投标人未完全响应招标文件，其投标将被视为无效投标。

评审委员会可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1)如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

2)当单价与总价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评审委员会认为有明显的小数点错位，此时应以标出的总价为准，并修改单价；

如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

3)对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评审委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人

的相对排序；

4)评审委员会审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离。评审委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据；

5)如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

6.3 评标的程序和方法

6.3.1 评标程序

1)评审委员会对投标人的投标文件进行符合性审查。依据招标文件的规定，对投标文件中的投标保证金、投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件作出实质性的响应。对于未响应招标文件的投标商将不再进行技术部分评价；

2)评审委员会专家对资质审查和符合性审查合格的投标人进行技术部分的评价；

3)经初步审查合格的投标文件，评标委员会将对其商务和技术部分作进一步的综合比较和评价。

6.3.2 评标方法

本次采购项目采用“综合评分法”。采购方不向投标商承诺最低价中标，对未中标投标商不作任何解释说明。

评分标准和评分细则

| 项目 | 分值 | 评 分 标 准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品 报价 | 30 | 以符合质量要求的有效投标最低报价作为评标基准价，有效投标报价等于评标基准价得满分30分，其他投标单位的投标报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100。 |  |
| 技术响应及质量保证 | 40 | 1.投标产品完全满足或优于招标文件关键技术指标、参数要求的得30分，关键技术指标、参数每负偏离一项扣5分，一般性技术指标、参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 注：以上技术响应情况必须提供技术支持文件（如生产商印制的产品彩页、技术说明书及检测机构出具的检验报告等），否则此项不得分。 2. 投标产品其他配置完全满足或优于招标文件要求的得6分；其他配置基本满足招标文件配置要求的得1分；其他配置低于招标文件配置要求的不得分。 注：以上配置要求必须提供技术支持文件（同前面要求），否则此项不得分。 3.严重负偏离配置要求的，即视为无效投标。 4.产品通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证的得2分；未获得此类认证的不得分。 5.产品通过ISO9001国际质量管理体系认证的得2分；未获得此类认证的不得分。 注：上述“4、5”二项认证投标供应商必须提供相关证明材料，并经评审委员会共同认定，不提供者不得相应分值。 |  |
| 商务部分 | 20 | 1.投标文件按照招标文件要求的格式、内容及顺序编写（包括目录、页码、签字、彩页、总体编排等项目）的最高得5分，缺一项扣1分，扣完为止；按照招标文件规定的位置加盖投标人标准公章或所加盖公章为其他带有‘专用章’字样的印章的得2分。 2.供货期限：国内产品以签订合同后30日内为基数；原装进口产品以签订合同后90日内为基数，满足上述要求的得8分；超过一周（7天）的不得分；超过二周（14天）以上的按废标处理。 3. 提供近三年内已实施过采购金额在10万元及以上类似成功投标案例，每提供一项得1分，最高得分为3分（必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页及合同对应的验收报告或资金结算证明文件复印件作为证明，缺任何一项不计分）； 4.提供纳税截止日前投标人最后一次税收缴纳凭证（提供复印件加盖投标人公章）的得2分。 |  |
| 售后服务 | 10 | 1.详细说明售后服务内容、形式，含培训方案、免费维修时间、解决质量与操作问题的响应时间。根据售后服务方案的可行性进行评价，相对优者得4分，其它得0-3分； 2.承诺为使用方免费进行所有设备安装调试和使用人员培训的得2分；不承诺的不得分； 3.承诺设备质保期为1年；质保期内，非人为损坏，使用方提出问题24小时内由供方专业人员作出响应，于48小时内到达甲方处并提供免费维修或更换的得2分，不承诺的不得分。质保期过后，能够提供终身服务的得1分。 4.售后服务承诺周到，具有服务体系，在甘肃地区建立直属销售和维修机构的得1分（以产品售后服务手册网点为准）。 |  |

6.4 评审委员会的职责及中标供应商的确定

6.4.1 评审委员会的职责

评审委员会完成评标后，提出书面评标报告。评标报告是评审委员会根据全体评审成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，主要内容包括：

1)招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

2)购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

3)评标方法和标准；

4)开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

5)评标结果和中标候选供应商排序表；

6)评审委员会的授标建议。

评标报告由评审委员会全体成员签字。对评标结论持有异议的评审委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评审委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论，评审委员会应当对此做出书面说明并记录在案。

6.4.2 中标供应商的确定

根据《中华人民共和国财政部令第87号》第六十八条之规定，采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

本次采购项目采用“综合评分法”。中标供应商确定后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其在中标通知书发出之日起三十日内，与采购方签订供货合同。

6.5 废标

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的(经同级政府采购监管部门审核批准的除外)；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4)因重大变故，采购任务取消的；

废标后，招标人应当将废标理由通知所有采购当事人。

6.6 无效投标

遇到下列情况之一时，投标人的投标将被视为无效投标；

1)投标人法定代表人或授权代理人未参加开标会议的；

2)投标人未按要求缴纳投标保证金或金额不足的；

3)投标文件未按规定编制、标注、密封的；

4)超出投标商经营范围投标的；

5)投标文件无投标人公章和法人或者法人授权代理人签字的；

6)投标函、法人授权函、生产厂家授权函、投标报价表、开标一览表及投标货物技术偏离表未按规定格式填报的；

7)投标人未能提供法人身份证复印件，被授权人身份证复印件和法人授权函等证明文件和资料的，或提供的证件不齐或无效的；

8)投标文件未按照招标文件规定的格式填写，或者填写的内容不全，或者辨认不清产生歧义，或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权代理人的印章或签字的；

9)投标文件未能对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应的；

10)投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

11)投标文件附有招标人不能接受的条件的；

12)投标有效期不足90天的；

13)在评标过程中，如果投标人试图在投标审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响的；

14)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以弄虚作假等方式投标的；

15)经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有抄袭行为的；

16)违反《中华人民共和国政府采购法》的投标；

17)招标文件规定的其它无效投标条件。

注：依据中华人民共和国财政部第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

七、附  件

附件l：合同格式

附件2：开标信封封面格式

附件3：开标一览表

附件4：投标函格式

附件5：生产厂家授权函格式

附件6：法人授权函格式

附件7：投标报价表

附件8：技术偏离表

附件9：公司业绩一览表

附件l0：优惠条件承诺书

附件l1：售后服务承诺

附件l2：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

附件1  合同格式

临潭县第二人民医院医疗设备采购项目

采购合同

根据临潭县第二人民医院医疗设备采购项目（项目编号：GSCQ-GN2019-GK04）招标结果，甲、乙、丙三方签订本合同。

一、合同编号：GSCQ-GN2019-GK04

二、签订地点： 临潭县第二人民医院

三、草拟时间：2019年  月  日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及甘肃长青招标代理有限公司(GSCQ-GN2019-GK04号)招标文件的规定，甲、乙、丙三方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、规格、数量等信息详见供货需求一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

3、运输要求：不论采取何种运输形式，供方均需将货物运输到采购方指定的位置。

五、招标文件，招标结果表，合同所附供货需求一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货需求一览表的内容与招标文件和招标结果表不一致时，以招标文件和招标结果表为准。

六、合同金额：XXXXXXXXX元      大写 (XXXXX元)

七、一般条款：

1、乙方所提供的货物符合国家现行有效标准,并为正规厂商生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由乙方负责。

2、乙方承担交货前的一切责任和费用。

3、甲方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由乙方负责。

4、乙方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括使用说明、运输清单、产品合格证等。

5、乙方提供的货物必须保证无假冒、伪劣，否则，给甲方造成的一切经济损失由乙方承担，并负相应的法律责任。

6、货款由甲方（临潭县第二人民医院）支付，设备安装调试提交全部材料并验收合格后一个月内付总款的95%，余款一年质保期满后付清。乙方凭采购合同向甲方供货，未见合同供货而造成的一切后果由乙方负责。

7、违约责任：乙方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给甲方带来的损失由乙方负责。甲方将根据乙方实际违约情况没收其履约保证金，且上缴国库。情节严重的，将取消乙方参加甘南州政府采购资格。

8、质量验收：

（1）到货验收应当在7个工作日内完成，验收合格后在验收单上签署“验收合格”字样。

（2）甲方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知乙方，乙方应在接到通知后3天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由乙方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，甲方可通知乙方停止供货，解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间:于签订供货合同之日起90日内供完所有货物。

2、交货地点：临潭县第二人民医院指定地点

3、验收单位：临潭县第二人民医院

九、经济责任：

（一）乙方责任

（1）乙方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，甲方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，乙方须向甲方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，甲方同意利用的按质论价，不能利用的，乙方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5‰的违约金。

（3）乙方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，乙方必须向甲方支付逾期交货部分货物总额5‰的违约金。逾期交货超过30日，甲方、丙方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）乙方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

（二）甲方责任

甲方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向乙方支付退货部分货款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

十、合同解释：

如合同条文存在歧义，《合同法》又无明文规定，依照交易习惯和采购当事人订立合同的目的做合理并且善意的解释，以维护交易安全和社会的公序良俗。

十一、合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十二、其它未尽事宜由甲方、乙方、丙方协商约定。

十三、本合同经甲方、乙方法定代表人或其委托人签字并加盖双方公章后生效，均具有同等法律效力。

本合同一式肆份，甲、乙双方、招标代理机构各执一份、其余一份由采购人送临潭县财政局政府采购办备案。

此页无正文

| 甲方（采购人）：(章) 地址： 电话： 邮编： | 乙方（中标人）：(章) 地址： 电话： 邮编： |
| --- | --- |
| 法定代表人： (或授权代表人)： 签字日期： 年 月 日 | 法定代表人： (或授权代表人)： 签字日期： 年 月 日 |
| 开户行： 账号： | 开户行： 账号： |
| 丙方（采购代理机构）：（盖章） 采购项目负责人签字： 电 话 ： 签约时间：2019年 月 日 |  |

附件2  开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封开头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除非特殊情况，否则不要更改信封格式：

致： 甘肃长青招标代理有限公司 项目名称：临潭县第二人民医院医疗设备采购项目 招标编号：GSCQ-GN2019-GK04 投标单位：（盖章） 法定代表人或授权代表人（签字）：

注：此开标信封内封装开标一览表、投标保证金汇款底单（复印件加盖单位公章），单独同时提交。

附件3  开标一览表

开  标  一  览  表

项目名称：                                   招标编号：             投标人名称：

| 序号 | 货物名称 |  | 生产厂家 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | （大写） 圆整； ￥： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

年    月    日

附件4  投标函格式

投   标   函

致：甘肃长青招标代理有限公司

根据已收到的“临潭县第二人民医院医疗设备采购项目”招标文件【招标编号：GSCQ-GN2019-GK04】，我单位经认真研究上述招标文件，决定参加本次投标。我方提交投标文件正本 1 份、副本 4 份并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行招标文件中对中标单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受招标文件中的内容，并将按招标文件的规定履行责任和义务。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

4、如果我方中标，我方将按《中标通知书》要求签订、履行合同，承担责任和义务。

5、我方同意所递交的投标文件在90天的投标有效期内有效，在此期间我方将受此约束。

6、我们理解贵方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。

7、投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：

户  名：

账  号：

8、与投标有关的一切正式信函请使用以下地址：

地    址：

邮    编：

电    话：

单位公章：

法定代表人或授权代表人（签字）：

年   月   日

附件5  生产厂家授权函格式

生产厂家授权函

致：甘肃长青招标代理有限公司

关于贵方     年     月     日就“临潭县第二人民医院医疗设备采购项目”招标采购【招标编号：GSCQ-GN2019-GK04】事宜，我公司作为投标产品的生产厂家特授权                      （投标人名称）代理本公司产品进行投标，并按贵方与                      （投标人名称）签订的供货合同要求，及时保质保量提供中标产品。

授权厂家名称(盖章)：

法定代表人(签字)：

年    月    日

附件6  法人授权函格式

法人授权函

致：甘肃长青招标代理有限公司

本授权函声明：      (投标人全称)    任命(被授权人姓名、职务)为我公司的授权代表人，参与“临潭县第二人民医院医疗设备采购项目”（招标编号：GSCQ-GN2019-GK04）投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同谈判、签署合同和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：(公章)

投标人地址：

法定代表人：(签字或印章)

被授权人(签字)：

授权日期：    年    月     日

附件7  投标报价表

投  标  报  价  表

项目名称：                             招标编号：           投标人名称：

| 序号 | 货物名称 |  | 生产厂家 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 投标保证金（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他（包括货物的装卸、运输、税金等费用）：（大写） 元整；￥： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | （大写） 元整； ￥： 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

年    月    日

附件8  技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 招标文件 技术要求 | 投标文件 技术参数 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

年   月   日

附件9  公司业绩一览表

公司业绩一览表

(附合同复印件或中标通知书复印件)

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额（人民币） | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位：（盖章）

法定代表人或授权代表人（签字）：

年   月   日

附件10  优惠条件承诺书

优惠条件承诺书

致：

经仔细阅读你们的招标文件，对所投标项目向贵单位特作如下优惠条件承诺：

（1）…………

（2）…………

（3）…………

…………

特此承诺！

投标人授权代表（签字）：

职     务：

投标人名称：（盖章）

地     址：

电     话：

传     真：

日期：      年    月    日

附件11  售后服务承诺

投标人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况，并填写下表：

售后服务承诺

厂商（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

投标人（电话、地址、联系人）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

售后服务人员简历：（姓名、性别、年龄、身份证号、学历、专业、联系电话及相关项目的售后服务工作经历）

特此承诺！

承诺方授权代表（签字）：

职      务：

承诺方名称：（公章）

日期：      年    月    日

附件12  投标人认为有必要提交的其他相关证明材料