床旁血滤机招标参数

一、基本功能要求：

1.1治疗模式：

1.1.1、连续性血液净化治疗：

（1）缓慢连续超滤（SCUF）。

（2）连续静静脉血液透析（CVVHD）。

（3）连续静静脉血液滤过（CVVH）。

（4）连续静脉静脉高通量透析（CVVHFD）。

*1.2、血浆治疗：

（1）血浆置换（PEX）。

（2）血浆吸附（PAP）。

1.3、间断性血液净化治疗：

血液透析（HD）、血液滤过（HF）、高通量透析（HFD）。

二、技术要求：

2.1、具有人机对话的液晶显示屏。

2.2、操作简便，连接管路、自检、预冲时间短。

2.3、自动预冲管路和滤器。

2.4、管路和滤器自动排气。

2.5、自动调节动脉壶、静脉壶、超滤壶液面。

2.6、静脉压报警范围自动跟踪设定。

2.7、预告换袋时间。

2.8、自动判断、提示和报警滤器的血凝情况。

2.9、有报警代码和文字显示。

2.10、重量，温度，动脉压，静脉压数字显示。

2.11、滤出压，滤器前压力，液体输注压力(PD1:置换液压)数字显示

2.12、跨膜压（TMP），滤器下降压数字显示。

2.13、具有中文软件界面。

*2.14、一杆称称重系统。

2.15、滤器开放，可根据治疗所需选择或在凝血时方便更换。

三、参数要求：

3.1血液参数：

（1）血流量范围： 0～500ml/min。

（2）动脉压范围：-400～+650mmHg。

（3）静脉压范围：-400～+650mmHg。

（4）滤器前血压范围：-400～+650mmHg。

（5）滤器下降压范围：100～350mmHg。

3.2液体参数：

*（1）置换液流量：最小为0～15000ml/h。

（2）透析液流量：0～400ml/min。

（3）净超滤率  ：0～2000ml/h。

*（4）液体平衡精确度：±30g（在置换液流量2000ml/h、超滤率500ml/h、CVVH连续治疗8h情况下）。

（5）温度范围：20～40℃。

（6）平衡系统稳重范围:0～27kg。

3.3血浆参数：

（1）可置换血浆量：最小为100 ～12000ml/cyc。

（2）血浆泵流速：0～60ml/min。

四、售后服务要求：

4.1 要求各厂家原装进口机型。

4.2 机器验收之日起，整机保修两年，兰州市有厂家授权售后服务机构及工程师至少1名。

4.3 要求临床操作培训两名医护人员，直至学会为至。

4.4 配培训管路两套，用于平时操作练习使用。

4.5 配置UPS电源1台。