## Sheet1
技术参数详情明细表
项目名称： 舟曲县人民医院放射科设备年度保养及维修项目
序号 | 项目分项名称 | 主要技术参数（功能点描述） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | C型臂 | 保养包含的内容 1、清洁 ①清洁机器各子系统表面及内部（散热风扇、球管等）的灰尘，用毛刷和吸尘器将灰尘清除干净清洁空气滤网、水路滤网及油路滤网； ②清洁设备时，在不脱毛的布上涂上无机清洁剂清除机箱外壳污垢； ③对所有可能或必须与患者直接或间接接触的部位，进行擦拭方式消毒； ④触摸屏清洁时，请用湿布擦拭，避免刮伤或擦伤； ⑤进行磁盘清理，将图像文件进行清理或刻盘，清理软件垃圾，提高软件运行效率。 2、全面检查 ①目视检查系统的完整性，注意观察有无可见损坏，以及污迹、磨损等影响操作安全性的情况，紧固各部件； ②检测电路板各测试点电压是否正常； ③检测设备及附件连接线，确保接触良好； ④检测并保证设备所有部件的通风口不被堵塞； ⑤检查（机头、平板、机箱、控制台等部位）安全开关的有效性； ⑥定期进行整体关机和重启。 3、校准 ①机械校准 设备一键到位无法到达预定义位置或者自动跟踪出现故障时需进行机械校准。 进入机械校准界面，系统会出现调试步骤提示，根据提示完成高度参数、旋转角度、床位参数、一键到位等参数的校准。 ②平板校准 为保证图像质量，需根据DR型号的要求在一定周期内进行平板校准。在图像有伪影或，保证诊断结果的可靠性，同时延长DR的使用寿命，减少设备故障率，从而减少不必要的维修费用支出。我们要养成爱护设备的习惯，科学、合理地使用和保养设备，使设备的使用效率最大化。 | 台 | 1 | 42000 | 42000
2 | CT | 1、操作台部分 ①查看设备运行日志，有无报错，发现报错，及时处理。 ②清理软件内容，清除重建管理、病人列表、worklist、打印队列等，保证系统的流畅运行。 ③操作台除尘，更换滤尘网，清理主板、内存、显卡、硬盘、接口板、散热风扇等。 ④查看电源工作状态 ，测量直流电源、UPS电源输出电压。 ⑤检查外围设备是否松动，检查项应包含键盘、鼠标、加密狗、光纤、通讯线缆等。 2、扫描架部分（Gantry） ①机架整体除尘，包括滤尘网、散热风扇、电路板、热交换器等部位。 ②旋转扫描架有无异响，各部件有无松动，包括主轴承润滑。 ③排查线路故障，查看接头有无松动等。 ④Gantry前后30度倾斜操作查看有无异响，液压杆添加润滑油。 ⑤用吸尘器清除滑环的碳粉，用75%以上浓度酒精清理滑环。 ⑥清洁、检查、更换碳刷。 ⑦测量滑环输入电压。 ⑧检查扫描架接地保护。 ⑨机架皮带张力和磨损检查。 ⑩检查紧急开关功能。 3、电源分配单元（PDU） ①测量输入电压，三相交流输入400V左右。 ②查看继电器工作状态。 ③查看保险，有无打火，是否需要更换。 ④查看浪涌保护器状态。 4、图像质量检查 扫描水模，检查图像质量：有无伪影，CT值为0，误差为±3，如有偏差，可做体模校正，CT值校正。 | 台 | 1 | 70000 | 70000
3 | CT | 1、操作台部分 ①查看设备运行日志，有无报错，发现报错，及时处理。 ②清理软件内容，清除重建管理、病人列表、worklist、打印队列等，保证系统的流畅运行。 ③操作台除尘，更换滤尘网，清理主板、内存、显卡、硬盘、接口板、散热风扇等。 ④查看电源工作状态 ，测量直流电源、UPS电源输出电压。 ⑤检查外围设备是否松动，检查项应包含键盘、鼠标、加密狗、光纤、通讯线缆等。 2、扫描架部分（Gantry） ①机架整体除尘，包括滤尘网、散热风扇、电路板、热交换器等部位。 ②旋转扫描架有无异响，各部件有无松动，包括主轴承润滑。 ③排查线路故障，查看接头有无松动等。 ④Gantry前后30度倾斜操作查看有无异响，液压杆添加润滑油。 ⑤用吸尘器清除滑环的碳粉，用75%以上浓度酒精清理滑环。 ⑥清洁、检查、更换碳刷。 ⑦测量滑环输入电压。 ⑧检查扫描架接地保护。 ⑨机架皮带张力和磨损检查。 ⑩检查紧急开关功能。 3、电源分配单元（PDU） ①测量输入电压，三相交流输入400V左右。 ②查看继电器工作状态。 ③查看保险，有无打火，是否需要更换。 ④查看浪涌保护器状态。 4、图像质量检查 扫描水模，检查图像质量：有无伪影，CT值为0，误差为±3，如有偏差，可做体模校正，CT值校正。 | 台 | 1 | 70000 | 70000
4 | DR | 保养包含的内容 1、清洁 ①清洁机器各子系统表面及内部（散热风扇、球管等）的灰尘，用毛刷和吸尘器将灰尘清除干净清洁空气滤网、水路滤网及油路滤网； ②清洁设备时，在不脱毛的布上涂上无机清洁剂清除机箱外壳污垢； ③对所有可能或必须与患者直接或间接接触的部位，进行擦拭方式消毒； ④触摸屏清洁时，请用湿布擦拭，避免刮伤或擦伤； ⑤进行磁盘清理，将图像文件进行清理或刻盘，清理软件垃圾，提高软件运行效率。 2、全面检查 ①目视检查系统的完整性，注意观察有无可见损坏，以及污迹、磨损等影响操作安全性的情况，紧固各部件； ②检测电路板各测试点电压是否正常； ③检测设备及附件连接线，确保接触良好； ④检测并保证设备所有部件的通风口不被堵塞； ⑤检查（机头、平板、机箱、控制台等部位）安全开关的有效性； ⑥定期进行整体关机和重启。 3、校准 ①机械校准 设备一键到位无法到达预定义位置或者自动跟踪出现故障时需进行机械校准。 进入机械校准界面，系统会出现调试步骤提示，根据提示完成高度参数、旋转角度、床位参数、一键到位等参数的校准。 ②平板校准 为保证图像质量，需根据DR型号的要求在一定周期内进行平板校准。在图像有伪影或，保证诊断结果的可靠性，同时延长DR的使用寿命，减少设备故障率，从而减少不必要的维修费用支出。我们要养成爱护设备的习惯，科学、合理地使用和保养设备，使设备的使用效率最大化。 | 台 | 1 | 50000 | 50000
5 | DR | 二、DR保养包含的内同 1、清洁 ①清洁机器各子系统表面及内部（散热风扇、球管等）的灰尘，用毛刷和吸尘器将灰尘清除干净清洁空气滤网、水路滤网及油路滤网； ②清洁设备时，在不脱毛的布上涂上无机清洁剂清除机箱外壳污垢； ③对所有可能或必须与患者直接或间接接触的部位，进行擦拭方式消毒； ④触摸屏清洁时，请用湿布擦拭，避免刮伤或擦伤； ⑤进行磁盘清理，将图像文件进行清理或刻盘，清理软件垃圾，提高软件运行效率。 2、全面检查 ①目视检查系统的完整性，注意观察有无可见损坏，以及污迹、磨损等影响操作安全性的情况，紧固各部件； ②检测电路板各测试点电压是否正常； ③检测设备及附件连接线，确保接触良好； ④检测并保证设备所有部件的通风口不被堵塞； ⑤检查（机头、平板、机箱、控制台等部位）安全开关的有效性； ⑥定期进行整体关机和重启。 3、校准 ①机械校准 设备一键到位无法到达预定义位置或者自动跟踪出现故障时需进行机械校准。 进入机械校准界面，系统会出现调试步骤提示，根据提示完成高度参数、旋转角度、床位参数、一键到位等参数的校准。 ②平板校准 为保证图像质量，需根据DR型号的要求在一定周期内进行平板校准。在图像有伪影或，保证诊断结果的可靠性，同时延长DR的使用寿命，减少设备故障率，从而减少不必要的维修费用支出。我们要养成爱护设备的习惯，科学、合理地使用和保养设备，使设备的使用效率最大化。 | 台 | 1 | 46000 | 46000
6 | 数字胃肠机 | 保养包含的内容 1、清洁 ①清洁机器各子系统表面及内部（散热风扇、球管等）的灰尘，用毛刷和吸尘器将灰尘清除干净清洁空气滤网、水路滤网及油路滤网； ②清洁设备时，在不脱毛的布上涂上无机清洁剂清除机箱外壳污垢； ③对所有可能或必须与患者直接或间接接触的部位，进行擦拭方式消毒； ④触摸屏清洁时，请用湿布擦拭，避免刮伤或擦伤； ⑤进行磁盘清理，将图像文件进行清理或刻盘，清理软件垃圾，提高软件运行效率。 2、全面检查 ①目视检查系统的完整性，注意观察有无可见损坏，以及污迹、磨损等影响操作安全性的情况，紧固各部件； ②检测电路板各测试点电压是否正常； ③检测设备及附件连接线，确保接触良好； ④检测并保证设备所有部件的通风口不被堵塞； ⑤检查（机头、平板、机箱、控制台等部位）安全开关的有效性； ⑥定期进行整体关机和重启。 3、校准 ①机械校准 设备一键到位无法到达预定义位置或者自动跟踪出现故障时需进行机械校准。 进入机械校准界面，系统会出现调试步骤提示，根据提示完成高度参数、旋转角度、床位参数、一键到位等参数的校准。 ②平板校准 为保证图像质量，需根据DR型号的要求在一定周期内进行平板校准。在图像有伪影或，保证诊断结果的可靠性，同时延长DR的使用寿命，减少设备故障率，从而减少不必要的维修费用支出。我们要养成爱护设备的习惯，科学、合理地使用和保养设备，使设备的使用效率最大化。 | 台 | 1 | 40000 | 40000
7 | 口腔CBCT | 1、操作台部分 ①查看设备运行日志，有无报错，发现报错，及时处理。 ②清理软件内容，清除重建管理、病人列表、worklist、打印队列等，保证系统的流畅运行。 ③操作台除尘，更换滤尘网，清理主板、内存、显卡、硬盘、接口板、散热风扇等。 ④查看电源工作状态 ，测量直流电源、UPS电源输出电压。 ⑤检查外围设备是否松动，检查项应包含键盘、鼠标、加密狗、光纤、通讯线缆等。 2、扫描架部分（Gantry） ①机架整体除尘，包括滤尘网、散热风扇、电路板、热交换器等部位。 ②旋转扫描架有无异响，各部件有无松动，包括主轴承润滑。 ③排查线路故障，查看接头有无松动等。 ④Gantry前后30度倾斜操作查看有无异响，液压杆添加润滑油。 ⑤用吸尘器清除滑环的碳粉，用75%以上浓度酒精清理滑环。 ⑥清洁、检查、更换碳刷。 ⑦测量滑环输入电压。 ⑧检查扫描架接地保护。 ⑨机架皮带张力和磨损检查。 ⑩检查紧急开关功能。 3、电源分配单元（PDU） ①测量输入电压，三相交流输入400V左右。 ②查看继电器工作状态。 ③查看保险，有无打火，是否需要更换。 ④查看浪涌保护器状态。 4、图像质量检查 扫描水模，检查图像质量：有无伪影，CT值为0，误差为±3，如有偏差，可做体模校正，CT值校正。 | 台 | 1 | 40000 | 40000
8 | MR | 保养包含的内容 1、设备整体性能检测： ①PIQT（Periodical Image Quality Test）检查设备总体工作状态是否正常，图像质量是否合格。 ②检查设备外壳是否有破损，磁体洞内是否有吸入的金属物。金属物会导致图像质量下降，甚至导致设备无法扫描，停机。 ③检查液氦水平及液氦消耗是否正常。液氦液位过低会导致设备停机和磁体失超风险升高，液氦消耗过快会导致用户费用支出升高。 ④检查历史log文件和报错记录，以掌握过去一段时间机器运行状况。 2、设备清洁除尘： ①滤尘网除尘。清洁的滤尘网能够保证设备的正常冷却，减少因散热问题导致的报错，死机，设备功能下降等，延长设备使用寿命。 ②水路过滤网。能够保证足够的冷却水进入设备，减少散热问题导致的设备报错，功能下降，及液氦消耗上升等问题，延长设备使用寿命。 ③主机、重建机内部除尘。能够保证内部清洁，减少因灰尘导致的散热，电路板短路等问题，提高系统稳定性，延长设备使用寿命。 3、电气连接检测： ①检测各设备的地线连接。因为MR设备各子系统对接地要求极高，因此需要定期检查各部件到主地线间的连接电阻。如果电阻过高直接可能导致图像质量下降，设备稳定性降低等。 ②梯度系统连接检查。梯度放大器输出电流很大，输出端各连接点接触不良会导致烧毁，必须定期用扭矩扳手检测各连接螺丝扭矩。扫描时梯度输出连接梯度线圈的铜条会持续震动，需要检查各固定螺丝扭矩，防止震动幅度过大产生金属疲劳而震断。 ③检查患者床内部，Hybrid Box，PFEI等部位的插接接头是否有松动，如果松动会导致设备报错停机。 ④检测系统漏电流。防止意外安全事件，减少设备备件异常损坏，降低维修支出。 4、电气参数检查： 主要检查各压力表、流量计，温度设置等是否正常。这些参数系统内部要求不是特别精确，即使有些偏差也可以正常扫描，但一旦偏差到一定程度会立刻停机，因此保养中如果发现有异常可以即使纠正，保证设备开机率。 5、系统软件清理： 主机软件系统垃圾文件清理，磁盘清理，碎片整理。以保证软件运行更加顺畅，减少软件报错，保证开机率。 | 台 | 1 | 90000 | 90000
9 | DR移机 | 旧机移机（门诊部和住院部DR进行调换） | 台 | 2 | 5000 | 10000
| 小 计 |  |  | 8 | 458000 | 458000