## Sheet1
舟曲县2025年公立医院改革资金项目采购清单
序号 | 项目分项名称 | 主要技术参数（功能点描述） | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 血液透析机（单泵） | 技术特点： 1.适用于血液透析、单纯超滤、序贯透析等治疗模式。 2.*采用15英寸多角度旋转液晶触摸屏，中英文等多种语言界面。 3.具有多种钠离子、超滤速率、碳酸盐、肝素流量、透析液流量、透析液温度等标准曲线和自设曲线功能，可为患者提供个性化治疗。 4.预设多种标准透析液配制比例，亦可自设比例，适应市面上各种品牌的透析粉或浓缩液。 5.*先进的容量平衡反馈控制系统，超滤更精确。 6.方便的序贯透析（透析←→单纯超滤）、高低钠序贯透析。 7.透析液配制反馈控制系统，透析液离子浓度更准确。 8.KT/V功能，用于评价透析治疗的充分性。 9.醒目的红、黄、绿三级警示灯，配合多种音乐提示和报警，兼顾安全与人性化。 10.内置后备电源，停电后可维持治疗血液回路工作40分钟以上。 11.*可使用10mL、20mL、30 mL、50mL注射器，自动检测注射器型号，完善的功能自检和报警系统，支持肝素曲线。 12.引导式操作界面，医护人员操作更加简单、快捷。 13.可安装内毒素滤器，实现超纯透析。 技术参数: 1.动脉压监测: -500mmHg～700mmHg，精度：±5mmHg 2.静脉压监测: -500mmHg～700mmHg，精度:±5mmHg 3.*跨膜压监测: -500mmHg～700mmHg，精度:±5mmHg 4.*透析液流量：0，100mL/min～800mL/min 5.透析液温度范围：33℃～40℃，精度±0.5℃ 6.*透析液电导率: 12.0mS/cm～18.0mS/cm，精度: ±0.1 mS/cm 7.血流量： 0，30～650mL/min 8.*超滤控制 超滤率：0～6000mL/h，精度：±30mL/h 9.肝素泵注入流量：0～10ml/h 10.气泡检测器：可监测＞0.02ML的气泡，可监测累积气泡 11.漏血监测：可监测≤0.35mL/min的漏血(HCT32%) 12.消毒功能：具有化学剂消毒和热消毒两种，热消毒最高温度大于93℃ 13.供水条件温度：进水压0～8.0bar，进水温度 5～35℃ 其他要求： 1、交货期：合同签订后20天内； 2、售后服务。 （1）免费送货至医院指定地点安装调试，免费培训工程师、操作人员至能熟练操作为止。 （2）质保期：二年。质保期内的维修费用全免；质保期后的维修只收取零备件费。接到客户反馈后半小时响应，24小时内赶到现场维修。 | 台 | 3 | 21.65万 | 64.95万
| 合计 |  |  |  |  | 64.95万